Allegato B
Scheda tecnica
FORNITURA DI UN NUOVO MICROSCOPIO OTTICO ROVESCIATO PER OSSERVAZIONE DI FITOPLANCTON CON OBBIETTIVI AD ALTA RISOLUZIONE

La strumentazione deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime:
• Microscopio da ricerca (per conta fitoplancton mediante tecnica di Utermohl)
• Contrasto di fase e interferenziale su tutti gli obiettivi
• Polarizzatore e Analizzatore
• Sistema ottico corretto all'infinito
• Variatore di ingrandimento 1,5X
• Obiettivo 10X Plan con contrasto di fase
• Obiettivo 20X Plan alla Fluorite, apertura numerica almeno 0.5 con contrasto di fase e contrasto interferenziale e relativo prisma DIC, o superiore
▪ Obiettivo 40X Plan alla Fluorite, apertura numerica almeno 0.7 con contrasto di fase e contrasto interferenziale e relativo prisma DIC, o superiore
• Obiettivo per immersione 100X Plan alla Fluorite, apertura numerica almeno 1,30 con contrasto di fase e contrasto interferenziale e relativo prisma DIC
• Obiettivi con distanza di lavoro compatibile per l’utilizzo di camerette di sedimentazione per fitoplancton
• Oculare 10x/22
• Condensatore con tutte le posizioni per il contrasto di fase con apertura numerica 0.55
• Percorso ottico 1x
• Illuminazione con lampada alogena 100 Watt con dispositivo di controllo dell'intensità luminosa
• Dispositivo di comando della messa a fuoco micro-macrometrica coassiale bilaterale.
• Dotato di tavolo traslatore con comandi coassiali perpendicolari. Traslazione X-Y. Tavolino con adattatore camere di sedimentazione diametro di 41-42mm
• Possibilità di connessione a macchine fotografiche e a telecamere
• Sistema di acquisizione imagine con camera con risoluzione almeno 5Mpixel con software che permetta di eseguire misure lineari e di modificare le immagini